## Slide 1
超音波検査の原理
基 礎 編
Notes: 超音波を用いて身体の中を可視化する超音波検査の原理についてお話をします。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 2
画像診断装置の比較
MRI
MRI
(電磁波)
Coil
CT
X線
CR, CT
(X線)
Plate
Film
Scinti
Camera
PET
(γ線)
PET
超音波
超音波
Notes: ＜Click＞
病院内では、沢山の画像診断装置が使われています。
ほとんどの診断装置では、X線などの電磁波が使われていますが
＜Click＞
超音波画像診断装置では超音波を用います。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 3
超音波診断画像
他の医用画像診断装置と同様に生体内にエネルギーを与えて、
その戻り情報を可視化します。そのエネルギーに 超音波 を用います。
胎児にも表情があります
超音波画像診断装置は、生体への影響が小さいので、胎児などにも適用できます。
特別な発生源や前準備、診察室が必要なく、短時間で撮影できます。
それが 非侵襲 かつ 簡便 という理由です。
Notes: 超音波は、電磁波と同じ波動ですが、
発生し伝搬する原理は全く異なるので生体に与える作用も異なります。
電磁波、特に電離放射線は生体に作用を与えますが、
＜Click＞
超音波は、単なる「音」なので生体への影響が小さく、胎児の診断などにも適用できます。
超音波は他のモダリティよりも安全であるといえます。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 4
生体内換算距離
一方で、組織の音速 c は事前に知ることができない
軟組織の平均値 c’ を用いて距離を求める
超音波診断B-modeの基本
：パルスエコー法
固有音響インピーダンスが異なる境界で反射が生じる
超音波照射を開始してから、反射波が戻るまでの時間は計測することができる
Notes: 超音波検査の基本原理はパルスエコー法です。
＜Click＞
超音波診断装置には、超音波の発生と受信の両方の役割を果たすプローブが備えられています。
このプローブを生体に押し当てると。発生した超音波パルスが生体内に伝わり、生体内で反射したエコーが戻ってきます。
＜Click＞
超音波の反射は、固有音響インピーダンスが異なる境界で起きます。生体内の筋肉、脂肪、血液などは全て固有音響インピーダンスが異なります。
＜Click＞
超音波の音速「c」がわかっていれば、超音波パルスが戻ってくるまでの時間を計測することにより体表からの深さを求めることができます。
＜Click＞
実際には、組織によって音速も異なるので、軟組織の平均的な音速1540 m/s（メートル・パー・セカンド）を用いて画像を作成します。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 5
超音波画像の表示モード
A-mode (A: amplitude)
B-mode (B: brightness)
M-mode (M: motion)
D-mode (D: Doppler)
Notes: 超音波診断装置は超音波のエコーを可視化する装置ですが、その表示法には4つの種類があります。
＜Click＞
それぞれ、A、B、M、D-modeと呼ばれます。この最初の文字が表示するパラメータを表しています。
A-modeのAはamplitude、B-modeのBはブライトネス、Mはモーション、Dはドプラの頭文字です。
＜Click＞
B-modeは最も一般的な表示modeです。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 6
B-modeが出来るまで
プローブ
A-mode
B-mode
エコーの振幅
エコー
輝度変換
時間
（距離）
Notes: それぞれの特徴を説明します。
＜Click＞
生体に接触させたプローブからパルスを発生すると、生体内のいろいろな深さで反射したエコーがプローブに戻ってきます。
＜Click＞
エコーは次に検波という処理を受けて、振幅を表すA-modeが作られます。横軸は深さにおける反射の強さを表します。
＜Click＞
A-modeを輝度に変換したのがB-modeです、振幅が低い部分、すなわち反射の弱い部分を黒く、反射の強い部分を白く表します。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 7
B-mode
走査を絶え間なく繰り返せばリアルタイムの動画像が得られる
ビームの走査
超音波照射位置を走査
プローブ
B-mode
Notes: 超音波診断装置は、先ほど述べたB-modeを使って生体の断層画像を作成します。
生体内に周囲と固有音響インピーダンスが異なる円形の物体があるとします。
＜Click＞
生体に接触させたプローブの左端から超音波パルスを発生しプローブに戻ってきた反射エコーを取得します。
超音波を照射する位置を横に走査しながらこれを繰り返します。
＜Click＞
こうやって得られた沢山のエコーからB-modeを作成して並べたのがB-mode画像です。反射を生じる物体の形状がわかります。
＜Click＞
この走査を絶え間なく繰り返すとリアルタイムの動画像を得ることができます。
たとえば、走査線の本数を100本、走査速度を30 枚毎秒とすると、1秒間に3000回の超音波の送受信が必要になります。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 8
M-mode
時間経過を走査
時間経過に伴う臓器の動きが軌跡として表示できる
Notes: 動きの激しい心臓などの観察を目的としているのがM-modeです。
＜Click＞
この場合、超音波を送受信する場所はいつも同じです。
ある位置で超音波を照射し、エコーを受信してB-modeを作ります。
続いて同じ位置でもう一度超音波の送受信をします。場所は変わっていませんが心臓は激しく動いているので得られるB-modeは変化します。
これを繰り返して得られたB-modeを時間経過に従って並べたのがM-mode画像です。
B-mode画像と違い空間を走査していないので、時間分解能の高い観察が可能になります。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 9
B-modeとM-modeの例
心臓のイメージCG
B-mode
M-mode
Notes: 実際の臨床画像を示します。
＜Click＞
まず、プローブを動かして心臓の中の観察したい部位をB-modeを見ながら決めます。
次に、心腔（しんくう）や心筋の動きなどをM-modeで観察するために、超音波の走査線を決めます。
走査線はB-mode画像の中で、点線で表示されています。
B-modeとM-modeをこのように並べて同時に表示すると心臓の動きが良く把握できます。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 10
D-mode
Johann Christian Doppler
ドプラ効果：音を出しているものが近づいているか
遠ざかっているかで、音の周波数（音の高さ）が変わる現象
Doppler (ドプラ効果を発見した学者の名前）
日常生活で体験するドプラ効果
超音波診断装置での表示画面
Notes: 次はドプラmodeです。
＜Click＞
高校の物理で習ったと思いますが、
ドプラ効果とは、音を出しているものが近づいているか、遠ざかっているかによって音の周波数（音の高さ）が変わる現象です。
＜Click＞
Doppler は学者の名前です。英語で表記する場合は常に単語の最初の文字を大文字にする必要があることに注意しましょう。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 11
ドプラ効果の原理
停車中
高い音
低い音
走行中
Notes: これまで話をしてきたように音は、空気や水の中を伝わっていく縦波です。
＜Click＞
音を出す物体が停止している場合、物体が出す音はこのように全ての方向に同じ音速で伝わっていきます。
この黒い線の間隔は波の1波長を表すものとします。線の間隔はどの方向も同じで、すなわちどこでも同じ音が聞こえます。
それでは、音を出す物体が移動している時にはどうなるでしょう。
＜Click＞
この場合も空気や液体中の音速は変わらないのですが、音を出す間に物体が動いていますので、黒い線の間隔は前方で狭く、後方で広くなります。
すなわち、前方では1波長が短く、後方では1波長が長くなり、一方、音速は変わらないので、
＜Click＞
前方では周波数が高く、後方では周波数が低くなることになります。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 12
音源（●）と観測者（●）が静止
音源
観測者
音源と同じ音
② 音源（●）が観測者（●）の前を通過
観測者が聞く
音の波形
近づく → 音源より高い音
遠ざかる → 音源より低い音
音源と観測者が
ドプラ効果
Notes: さて、実際の様子をアニメーションで見てみましょう。
こちらは、音源と観測者の両方が静止している場合です。音源として救急車のサイレンを使いましょう。
＜Click＞
静止している観測者にはこのような音が聞こえ、
＜Click＞
これは音源が出している音と同じです。
＜Click＞
次は音源が移動し観測者は停止している場合です。
最初、音源は観測者に向かってきて、横を通り抜けたあと観測者から離れていくことになります。
＜Click＞
そうすると、音源が向かってくる条件では観測者が聞くサイレンの周波数は高く、通り抜けて離れていく条件では周波数が低くなります。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 13
生体内におけるドプラ効果
血管内を移動する赤血球によりドプラ効果が生じる。
血管内
赤血球
高い音
低い音
プローブ
生体外
Notes: それでは、生体内で起きているドプラ現象について考えてみましょう。
先ほどの説明では音源が移動していて観測者が静止していました。
これに対し、超音波診断では、プローブが音源と観測者の両方の役割を果たしますが、これは生体外で静止しています。
＜Click＞
一方生体内には血管があり、その中を赤血球が流れています。
このような条件でのドプラ現象はどのように考えるべきでしょうか。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 14
プローブと血流からのエコー
①送信（■プローブ → ●赤血球）
②受信（●赤血球 → ■プローブ）
周波数が高くなる
（１）プローブに近づく場合
プローブ（音源）
時間（秒）
赤血球（観測者）
時間（秒）
プローブ（観測者）
時間（秒）
赤血球（音源）
時間（秒）
①送信（■プローブ → ●赤血球）
②受信（●赤血球 → ■プローブ）
周波数が低くなる
（２）プローブから遠ざかる場合
プローブ（音源）
時間（秒）
赤血球（観測者）
時間（秒）
プローブ（観測者）
時間（秒）
赤血球（音源）
時間（秒）
Notes: 超音波診断装置では、
＜Click＞
プローブから血中に超音波を送信する段階と、
＜Click＞
血中の赤血球からの反射波をプローブが受信する段階の2つに分けて考えます。
＜Click＞
まず、プローブに対して赤血球が近づいていく状態を考えます。
音源であるプローブは静止しており、それに向かって観測者である赤血球が近づいていきますので、赤血球は周波数が高い超音波を受信することになります。
＜Click＞
次の段階では、超音波の照射を受けた赤血球が超音波を反射することで音源の働きをします。
この音源が観測者であるプローブに近づいていくので、プローブが受信する周波数は
＜Click＞
この図に示すようにさらに高くなります。
＜Click＞
反対に、プローブに対して赤血球が離れていく状態では、受信する周波数はさらに低くなっていきます。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 15
パルスドプラ法
血流
送信波
受信波
送信波
受信波
高速フーリエ変換
（FFT: fast Fourier transform)
周波数偏移
周波数偏移（送信と受信の周波数の差）
血流速度は周波数偏移に比例する
Notes: 先ほどの説明で例に使った救急車のサイレンは連続波でした。
超音波診断装置の基本はパルスエコー法なので、診断装置でドプラを使うにはひと工夫が必要です。
＜Click＞
パルス超音波を照射すると、生体からはエコーが戻ってきます。
＜Click＞
このエコーから血管内に対応する部分を切り出し、
＜Click＞
フーリエ変換を用いてその周波数成分を求めます。
＜Click＞
これと、送信超音波の周波数を比較すると、血管内局所におけるドプラ周波数偏移を求めることができます。
＜Click＞
血流速度はドプラ周波数偏移に比例するので、求めた周波数偏移から血流速度が分かります。
実際の血流からのエコーのドプラ周波数偏移は超音波周波数に比べてかなり小さいので、もう少し複雑な処理を使って周波数偏移を求めています。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 16
血流速度と角度依存性
2v cos θ
c
周波数偏移
Δf =f1-f0= f0
みかけの血流速度
v0 = v cos θ
f1
f0
: 血流速度
: 血流とのなす角度
θ
: 送信周波数
f0
: 受信周波数
f1
: 音速
c
: みかけの血流速度
v0
v
2f0 cos θ
Δf
血流速度
c
v =
v
θ
v0
Notes: ドプラについてはもう一点注意が必要です。それは、角度依存性です。
今までは、音源がプローブに向かって動いてくる条件を例としていました。
しかし実際には、ここにあるように、赤血球はプローブに向かわない方向にも移動します。
＜Click＞
赤血球が、超音波の伝搬方向とθの角度をなして速度Vで血管内を移動しているものとします。
＜Click＞
そうすると、赤血球がプローブに向かって動く「みかけの血流速度 v0 」はこの式であらわされます。
＜Click＞
それゆえ、ドプラ効果による周波数偏移Δ（デルタ）fは、見かけの血流速度を用いてこの左下の式で与えられ、
＜Click＞
実際に我々が知りたい血流速度vは右下の式となります。
その時々によって角度θの値は様々に変わりますので、
＜Click＞
正しい血流速を求める場合には、角度θの値をきちんと求めることが大切です。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 17
パルスドプラ法の例
断層像上にサンプリングポイントを置き解析
血流波形が表示される
Notes: ここでは臨床で得られたパルスドプラmodeの画像の例を示しています。
＜Click＞
B-mode画像に重ねて表示されているカラードプラ画像の走査線上に
＜Click＞
一本のサンプリングポイントが置かれています。赤い矢印で示したところです。
この部分のエコーを周波数解析して赤血球の移動速度を求めます。
＜Click＞
求めた速度の時間的変動がB-mode画像の下に表示されています。横軸が時間、縦軸が速度です。画像の明るさはその速度成分の強さを表しています。
これをパルスドプラmodeといいます。
このグラフの縦軸の正の方向は血液がプローブに向かって流れる血流を、負の方向は血液がプローブから離れていく血流を表しています。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 18
カラードプラ法
断層像内で移動する物体を観察する
プローブに近づくのか、遠ざかるのかを判別
大まかな速度とともに2次元画像として表示する
プローブに近づく赤血球
プローブから遠ざかる赤血球
Notes: さて、最後はカラードプラmodeです。
パルスドプラmodeは一本の走査線上のある部位での動きを観察する手法でした。
これに対し、カラードプラmodeは、
＜Click＞
2次元の断層像内での動きを観察する手法です。
＜Click＞
赤血球がプローブに近づくのか、遠ざかるのかを判別します。
＜Click＞
大まかな速度情報とともに2次元画像として表示します。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 19
カラードプラ法
出力波
①静止する赤血球
②水平移動する赤血球
③遠ざかる
赤血球
④近づく
赤血球
出力波
出力波
エコー波
=
エコー波
→
エコー波
→
水平方向への移動はドプラ法ではわからない
近づく物体は赤
プローブから遠ざかる物体は青、
Notes: カラードプラ法では、動きの情報を色に変換して表示します。
ここに4つの物体がありますが、これらの物体に超音波を照射すると何が起きるでしょうか？
＜Click＞
１番は赤血球が止まっていて、プローブから出力されるパルス波と反射され帰ってきたエコー波は同じとなりドプラシフトを起こしません。
＜Click＞
２番はプローブに対して赤血球は水平に動いています。動いているとはいえ、プローブの出力波と反射され帰ってきたエコー波は同じとなり、やはりドプラシフトは起こりません。
＜Click＞
水平方向の動きでプローブとの距離が変わらないものはドプラシフトを起こしません。
＜Click＞
３番はプローブに対して赤血球は遠ざかる方向への動きとなり、プローブの出力波に対し、反射され帰ってきたエコー波は、ドプラシフトし波長が長く伸びています。この場合、超音波診断装置の画面では青く表示されます。
＜Click＞
４番はプローブに対して赤血球は近づく方向への動きとなり、プローブの出力波に対し、反射され帰ってきたエコー波は、ドプラシフトし波長が短く縮んでいます。
この場合、超音波診断装置の画面では赤く表示されます。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 20
カラードプラ法の例
（高明度）
速い
プローブに近づく物体
暖色系（赤）
プローブから遠ざかる物体
寒色系（青）
（高明度）
速い
Notes: 消化器領域におけるカラードプラ法の実例です。部位は肝臓です。
＜Click＞
B-modeに、ドプラ偏移周波数を表す色が重ねて表示されています。
プローブに近づく物体は暖色系の赤で表示され、プローブから遠ざかる物体は寒色系の青で表示されています。
＜Click＞
ここには、カラーバーが表示されています。速度情報が色の明度に反映されています。
速度が高くなる部分はこのように高い明度で表示されています。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 21
まとめ
パルスエコー法
パルス超音波を生体に照射し、生体内部で反射して戻ってきたエコーを可視化する
表示モード：A，B，M，D-mode
エコーを処理することより、生体組織の物性（A-mode）、形状（B-mode）、動き（M，D-mode）など多くの情報を可視化できる
Notes: 以上、超音波検査の原理についてお話ししました。
＜Click＞
超音波診断の基本原理はパルスエコー法でしたね。
これは、パルス超音波を生体に照射し、生体内で反射して戻ってきたエコーを可視化する手法です。
＜Click＞
主要な表示modeとして、4つのmodeを紹介しました。
エコーを処理することより、生体組織の物性、形状 、動きなど多くの情報を可視化することができます。
コンピュータ技術の進歩により高度な処理が可能となり、これ以外にも様々な表示modeの開発が進んでおり、臨床の最先端で利用されています。
＜Click-終了＞