## Slide 1
装置の原理
基 礎 編
Notes: 超音波診断装置が機能を実現する原理について解説します。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 2
超音波診断装置
超音波
モニター
装置本体
プローブ
操作部
Notes: 典型的な超音波診断装置の構成を示します。
＜Click＞
プローブとは、検査者が手にとって超音波を生体に照射し、生体内部からの超音波エコーを受信するためのものです。
＜Click＞
これを超音波診断装置の本体にケーブルで接続し、超音波送受信部を生体へ接触させて使います。
本体では送信波形の発生と受信エコーから画像を形成するために必要な処理がリアルタイムで行われます。
＜Click＞
本体には操作卓がついていて、検査者は所望の画像を得るために必要なデータを入力します。
＜Click＞
最終的に得られた画像は、モニタ上に表示されます。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 3
超音波診断装置
画像 (白黒の輝度、カラーシグナル)
モニター
操作部
電気信号
送信回路
受信および
信号処理回路
装置本体
プローブは
送信装置と受信装置
の両方を兼ねる
超音波
人体
プローブ：電気信号↔︎超音波を変換
プローブ
Notes: 超音波診断装置の中身をもう少しよく見てみましょう。
＜Click＞
赤の点線部は、装置本体の中で行われる処理に必要な回路であり、大きく送信回路と受信および信号処理回路からなっています。
送信側では、細い超音波ビームを形成するための処理が行われます。これをビームフォーミングと言います。
受信側では、生体中から帰ってきた超音波エコーを使って生体内部の断層画像を作成するために必要な様々な処理が行われます。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 4
超音波振動子
：電気 機械振動
送信側
受信側
電 圧
ピエゾ効果：
振動子の両端に電圧をかけると変形し、
変形させると電圧を生じる現象。
圧電効果ともいう。
ピエゾ素子
Notes: それではプローブに内蔵されている超音波振動子の働きを見てみましょう。
＜Click＞
超音波振動子では電圧の変化を物体の機械的な振動に変換して、超音波を発生します。振動子は電圧を加えると
＜Click＞
ピエゾ効果により伸び縮みすることを特徴とする素子を用いています。このような素子はピエゾ素子または圧電体と呼ばれています。発生した超音波は生体内部を伝搬し、臓器の表面などで反射した超音波エコーが振動子に戻ってきます。このエコーがピエゾ素子を伸び縮みさせるので、今度は電圧を変化させます。このようにひとつの超音波振動子に送信回路と受信回路の両方が接続されることになりますが、超音波を発生する時間に比べて、エコーを受信するまでの時間が長いので、両者を分離することができます。したがって、超音波診断装置では非常に短い時間の超音波を発生する必要があり、このような波形はパルスと呼ばれています。超音波パルスは通常1マイクロ秒以下ですが、エコーを受信するまでの遅れ時間は１０マイクロ秒以上となります。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 5
アレイ型プローブ
ビームフォーミング
平らな板状の振動子
凹面型の振動子
要素振動子
焦点→
Notes: プローブでは、もう一つキーとなる技術がつかわれており、ビームフォーミングと言います。
平らな板状の振動子から超音波を発生すると、振動子近傍では超音波ビームは振動子の幅とほぼ等しいビーム幅で形成されますが、ある程度距離が離れるとこの図にあるように回折して広がっていきます。このように広がったビームで超音波画像を生成すると、その空間分解能は低下します。空間分解能を高めようとして振動子の幅を狭めると、短い距離でビームが広がってしまうという性質があります。つまり、このような平らな板状の振動子では空間分解能の高い画像が得られないということになります。
＜Click＞
空間分解能を向上する方法としては、このように板に曲率をつけて凹面型の振動子を使う方法があります。そうしますと、曲率半径の中心において超音波ビームは絞られて狭い幅となり、空間分解能を向上させることができます。
＜Click＞
この最も狭い幅となる位置を光のレンズと同じように焦点とよびますが、焦点以外の場所では却ってビームの幅が広がってしまいます。つまり焦点以外の領域では空間分解能を向上できません。
＜Click＞
そこで超音波診断装置では、細かく分割した小さい振動子を多数配列したアレイ型プローブを用います。振動子は短冊状に小さく切って平面上にならべられ、この図にあるように時間を少しずつずらしたパルスでそれぞれを駆動します。
＜Click＞
このような短冊状の振動子を要素振動子と呼び、両端にある要素からは早いタイミングで超音波を発生させ、両端から中心にかけて徐々に遅いタイミングで超音波を発生させると。
＜Click＞
超音波の波面は点線で示すように曲率のある凹面となり、あたかも凹面振動子で発生したかのような集束超音波を発生することができます。このように各要素で超音波を発生させる時間を遅延制御することによって超音波を集束させる技術をビームフォーミングと呼び、その特徴は形成される超音波ビームの焦点の位置を自在に変えられることです。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 6
走査方法
リニア走査
（乳腺・甲状腺、体表臓器）
コンベックス走査
（腹部)
セクタ走査
（心臓・経頭蓋）
振動面
振動面
振動面
Notes: 代表的な超音波ビームの走査方法として、
＜Click＞
リニア走査、コンベックス走査、セクタ走査の3方法について説明します。
各走査を行うために専用のプローブが用意されています。
プローブにおいて超音波を送受信する面を
＜Click＞
振動面と言います。
＜Click＞
リニア型用プローブは、振動面が直線上で、乳腺、甲状腺、体表臓器など体表の浅い部分を高分解能で描出することができます。
＜Click＞
コンベックス型プローブは、リニア型の振動面を凸面状にしたプローブで、体表から深部までの広い範囲を描出することができます。
＜Click＞
セクタ型プローブは主に心臓を描出するのに使われます。振動面は平らですが、リニアやコンベックスに比べ振動子の面積が小さく、肋間から心腔の広い範囲を描出することができます。
＜Click＞
また、プローブによって発生できる超音波の周波数も異なります。高い周波数を用いると、B-mode画像の空間分解能が向上しますが、生体組織での超音波減衰が大きくなるため深い部分が見えにくくなります。操作者は、診断すべき部位の深さと組織特性をよく考え、目的に適したプローブを選択する必要があります。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 7
走査方法
リニア型
コンベックス型
セクタ型
Notes: この3種類のプローブでは、全てビームフォーミングがつかわれています。
振動子は128から512個程度の要素振動子からなります。
リニア型では、その中から一部分を一セットとしてビームフォーミングを行ない、そのセットをスイッチで切り替えながら少しずつずらしていくことにより走査を実現します。
コンベックス型の走査方法は、基本的には同じです。しかしこのように振動面が広がった形状とすることにより生体深部の広い範囲の描出を実現しています。
セクタ型では、常に全てのアレイ素子を使ってビームを形成している点が他の方式と異なります。この場合、振動子アレイは、ビームを集束させるだけではなくその方向を偏向させるような遅延時間の制御が使われます。

## Slide 8
プローブ
：超音波のビームフォーミングと走査
Notes: さて、超音波診断装置で画像を得るためには、もう少しやるべきことがあります。
それは、超音波ビームを走査することです。
生体内にこのように丸い物体があったとします。この物体の形状を知るためには、超音波のビームを横方向に走査する必要があります。
＜Click＞
そこで診断装置ではこの動画にあるような手順を踏みます。まずプローブにつながるスイッチを送信側に切り替え、超音波パルスを発生します。その直後にスイッチを受信側に切り替え体内から帰ってくるエコー信号を受信し、1走査分の画像をモニタ上に表示します。次にはビームを発生する位置を少し横にずらしてこれを繰り返します。このようにビームを横方向に走査することで一枚の断層画像を取得します。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 9
走査法
リニア型
アーク型
コンベックス型
セクタ型
ラジアル型
複合 (コンパウンド)
走査
Notes: リニア型、コンベクス型、セクタ型以外にも、応用によって様々な走査方法が使われています。
＜Click＞
ラジアル型は主に超音波内視鏡のような体腔用のプローブで用いられます。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 10
プローブ
観察部位により走査法・形状・周波数が異なる
体外式：人体の表面にプローブを当てて観察
腔内式：人体内にプローブを入れて観察
超音波内視鏡
経食道心エコー
経膣エコー
血管内エコー など
Notes: これまで走査法について解説してきましたが、
＜Click＞
診断の対象とする部位や使い方に応じて、走査法だけではなく、形状や周波数も異なる種々のプローブが準備されています。
＜Click＞
最も一般的なのは、体外式と呼ばれるプローブで、人体の表面にプローブを押し当てて観察するために使われます。観察部位が深部であれば比較的低い周波数が用いられ、体表近傍であれば高めの周波数が用いられます。
＜Click＞
また体内に挿入して用いられるプローブとしては、
＜Click＞
超音波内視鏡、経食道心エコー、経膣エコー、血管内エコーなどがあります。振動子が観察対象の近くまで接近できるため、周波数の高い超音波で高分解能な観察が可能になります。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 11
超音波エコーの受信からB-mode画像へ
Notes: それでは、超音波の受信エコーから診断画像を作成する方法について説明しましょう。
＜Click＞
まず、生体組織中を超音波が伝搬すると減衰して振幅が小さくなることを考慮する必要があります。
セクタ型プローブから得られた受信エコーで考えてみましょう。この図の波形の縦軸はすべて体表からの深さを表します。受信エコーを見てください。何か物体があるところでは反射がありますが、深い部分から戻ってくるエコーは大きく減衰するため振幅が徐々に小さくなります。
このままでは浅い部分が明るく深い部分が暗く表示されてしまい、ほとんど見えないので、
＜Click＞
まず対数圧縮と言う処理をします。そうするとこの図のように深い部分からのエコーが見えてきます。
＜Click＞
次には、検波・輝度変換を行います。検波はエコーの包絡線を作る処理で、包絡線の大きさを例えば256階調の輝度に変換します。この図では左側の包絡線をとっています。しかしこの画像を見てわかるとおり、浅い部分はで白く飛んだ画像であり、深い部分は黒く潰れた画像となっており、減衰の補正が不十分です。
＜Click＞
そこで、最後の処理STCでは包絡線の浅い部分を暗くして深い部分を明るくする処理を行います。このようにして、浅いところから深いところまで一様な明るさで観察できるようになります。この処理をSensitivity Time Controlと言い、STCと略されています。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 12
パルスエコー法
超音波振動子での超音発生と受信、ビームフォーミングと走査、信号処理
Notes: 今まで述べてきた技術、
＜Click＞
すなわち超音波振動子での超音波パルスの発生とエコーの受信、ビームフォーミングと走査、さらには対数圧縮やSTCなどの処理を高速におこなうことにより、診断装置のモニタ上にリアルタイムで超音波診断画像が表示されています。最近のデジタル技術の発展により装置の高性能化、高機能化、小型化が実現されて高画質、高分解能、多機能な超音波診断装置が様々な領域で活躍しています。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 13
パルス幅と距離分解能
周波数が高いほど（＝波長が短いほど）距離分解能が高い
分解能
どれだけ短い間隔で
並ぶ2点を弁別できるか
距離分解能
超音波の進行方向に
おける分解能
高周波
低周波
反射体
反射体
エコー
エコー
包絡線
包絡線
輝度画像
輝度画像
Notes: 次に，超音波の周波数が距離分解能に与える影響を説明します。
＜Click＞
分解能とは、どれだけ短い間隔で並ぶ2点を見分けることができるかを表す指標で、
＜Click＞
距離方向への分解能とは超音波の進行方向における分解能を言います。左は周波数が低い場合、右は周波数が高い場合です。
＜Click＞
左から反射体、エコー、包絡線、輝度画像です。
＜Click＞
周波数が低い左の場合、２つの反射体の間隔を変えるとエコーは図のように変化します。
＜Click＞
この場合、輝度画像上でギリギリ２つの点を見分けることができる反射体の間隔を距離分解能と定義します。
＜Click＞
周波数が高い場合（右）、反射体の間隔を変えるとエコーは図のように変化します。
＜Click＞
この場合，輝度画像上で2つの反射体を見分けることができる反射体間隔は、この程度まで小さくなります。
＜Click＞
つまり，周波数が高い超音波を使うと画像の距離分解能が向上することになります。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 14
超音波の周波数と画像
周波数が高い・パルス幅が短い
距離分解能が高いため
細かいものが見えるが、
透過性が低いため
深部の描出は困難となる。
周波数が低い・パルス幅が長い
透過性が高いため深部の描出は容易だが、距離分解能が低いため細かいものが見えない。
分解能と透過性のバランスにより、
観察対象ごとに適切な周波数が決まってくる
Notes: 超音波の周波数とそれによって得られる超音波画像の関連についてお話しをしてきました。
＜Click＞
周波数が高いと距離分解能や方位分解能が高く細かいものが見えるようになりますが、透過性が低いので深部の描出は困難となります。
＜Click＞
一方、周波数が低いと透過性が高いため深部の描出は容易ですが、分解能が低く細かいものが見えなくなります。
＜Click＞
分解能と透過性のバランスにより、観察対象ごとに適切な周波数が決まってくるので、検査者には観察対象に適した周波数の選択することが求められます。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 15
超音波の送受信は同一の振動子で行う
走査方法や周波数の適切な選択が重要
アレイ型プローブによるビームフォーミング
  遅延時間の制御による集束超音波の発生・分解能向上
プローブは体外式と腔内式がある
  体外式：リニア型、コンベックス型、セクタ型など
  腔内式：超音波内視鏡、経食道心エコーなど
エコーからB-mode画像へ
  対数圧縮、包絡線検波、 輝度変換、STCによる減衰補正
まとめ
Notes: 以上、超音波診断装置の原理についてお話ししてきました。
＜Click＞
超音波の送受信は同一の振動子によって行われ、
＜Click＞
アレイ型プローブによるビームフォーミングで集束超音波を発生します。これにより画像の分解能を向上させられます。
＜Click＞
プローブは体外式と腔内式があり、体外式はリニア型、コンベックス型、セクタ型などがあります。腔内式は超音波内視鏡、経食道心エコーなどがあります。
＜Click＞
エコーは対数圧縮、包絡線検波、輝度変換，STCによって減衰補正が行われ、最終的にB-mode画像が作られます。
＜Click＞
超音波の走査方法や周波数によって得られる画像が変化するので、診断の目的に応じて適切に選択することが重要です。
＜Click-終了＞